山东阳光融和医院有限责任公司使用放射性同位素

和射线装置项目（一期）竣工环境保护验收意见

2018年4月3日，山东阳光融和医院有限责任公司根据潍坊益生检测评价有限公司编制的《山东阳光融和医院有限责任公司使用放射性同位素和射线装置项目（一期）竣工环境保护验收检测表》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收。验收工作组由山东阳光融和医院有限责任公司（建设单位）、潍坊益生检测评价有限公司（验收检测报告编制机构）,并邀请3名技术专家组成（名单见签到表）。验收工作组进行了现场勘察、资料查阅并核实了本项目建设运营期环保工作落实情况。经认真讨论，形成意见如下：

一、工程建设基本情况

本项目验收内容： 1台6MV射波刀、2台DSA、1个乙级非密封放射性工作场所、5枚68Ge校准源和17台Ⅲ类射线装置。项目位置为山东省潍坊市高新区樱前街9000号。项目总投资15200万元，环保投资735万元。医院于2017年3月24日取得山东省环境保护厅颁发的辐射安全许可证，鲁环辐证﹝07214﹞，许可种类和范围：准予从事使用Ⅳ类、Ⅴ类放射源，使用Ⅱ类、Ⅲ类射线装置，乙级非密封放射性物质工作场所。有效期至2022年03月23日。

2016年，环评单位对新增9台Ⅲ类射线装置编制了建设项目环境影响登记表。2016年11月17日，潍坊市环保局高新技术产业开发区分局以潍高环辐登表〔2016〕6号作了审批意见；2016年12月，山东海美侬项目咨询有限公司编制了《山东阳光融和医院有限责任公司DSA装置应用项目环境影响报告表》。2017年1月3日，潍坊市环境保护局以潍环辐表审［2017］001号作了审批意见；2017年1月，核工业二三〇研究所编制了《山东阳光融和医院有限责任公司放射诊疗建设项目辐射环境影响报告表》。2017年03月24日，山东省环境保护厅以鲁环辐表审［2017］8号作了审批意见；2017年6月，济南博瑞达环保科技有限公司编制了《阳光融和医院192Ir后装机、18MV医用电子加速器、6MV射波刀及CT模拟定位机应用项目环境影响报告表》。2017年12月25日，山东省环境保护厅以鲁环辐表审［2017］30号作了审批意见。

2017年11月21日，医院对内镜中心ERCP室移动式数字医用X射线机（中C）应用项目填写了建设项目环境影响登记表，并在潍坊市环保局网站进行备案公示。

二、工程变动情况

经现场核查，本期验收内容与环评中相关内容一致，无变动。

三、环境保护设施及措施

1.辐射防护设施及防护措施

（1）急诊科IGS530 DSA机房防护设施及防护措施

DSA介入治疗室东西长7.3m、南北宽5.5m、高3.0m，机房有效使用面积40.15m2；DSA机房东侧为DSA操作控制室，机房北侧为更衣室和清洁通道，机房西侧和南侧为走廊，机房上方为门诊科，机房下方为停车场，DSA于介入治疗室内东西方向放置，主射束方向为向上照射。DSA机房防护设计参数：大防护门为铅钢结构防护门，防护能力为3.0mmPb；设有3个小防护门，机房小防护门结构均为铅钢结构防护门，防护能力3.0mmPb；控制室观察窗防护能力4.0mmPb。

急诊科DSA机房安装了急停按钮和门灯连锁装置、闭门装置、闭路电视监控系统、麦克风对讲系统，机房门外有电离辐射警告标志、放射防护注意事项、醒目的工作状态指示灯，灯箱处设有警示语句。急诊介入治疗室设置了单独的动力通风系统，进出风口均位于急诊介入治疗室顶部东侧，通风换气能力设计为600m3/h，通风换气能力约为5次/小时。

（2）介入治疗中心IGS530 DSA 机房防护设施及防护措施

介入治疗中心DSA机房手术室面积约为73m2，长9.66m，宽7.56m，高3m，DSA于介入治疗室内南北方向放置，介入治疗中心DSA机房南侧为控制室，机房东、西两侧为走廊，机房北侧为清洁通道；DSA机房防护设计参数：大防护门为铅钢结构防护门，防护能力为3.0mmPb；设有3个小防护门，机房小防护门结构均为铅钢结构防护门，防护能力3.0mmPb；控制室观察窗防护能力为4.0mmPb。

机房安装了急停按钮和门灯连锁装置、闭门装置、闭路电视监控系统、麦克风对讲系统，机房门外有电离辐射警告标志、放射防护注意事项、醒目的工作状态指示灯，灯箱处设有警示语句。介入治疗中心介入治疗室设置了单独的动力通风系统，进风口位于介入治疗室南侧顶部，出风口位于介入治疗室北侧下部距地面10cm，通风换气能力设计为600m3/h，通风换气能力约为5次/小时。

（3）6MV 射波刀机房防护设施及防护措施

射波刀机机房位于放疗中心 18MV 加速器机房南侧，属半地下建筑，机房东侧为控制室、电气辅助用房、水冷机房，南侧为走廊，西侧为走廊，北侧为18MV 加速器机房，上方为室外空间，下方为土层，下方无规划建筑。射波刀工作场所主要由射波刀机房、控制室、水冷机房、电气辅助用房等组成。射波刀机房墙体和室顶均为混凝土（2.35g/cm3），防护门为铅钢复合门。机房东西宽10.9m（含L型迷道），南北长9.75m，高5.6m，面积106.3m2。迷道内墙长7.65m，迷道南段宽2.2m，北段宽1.9m，迷道长10.15m。蔽墙厚度不小于1.8m，防护门为40mm铅当量防护门。

机房内安装了急停按钮，同时安装闭路电视监控系统，及对讲系统，机房门外设有电离辐射警告标志、放射防护注意事项、醒目的工作状态指示灯，灯箱处设有警示语句且工作状态指示灯，射波刀机房门能与射波刀联锁。机房内设置通风系统，一个进风口，一个排风口，进风排风相互独立。进风口位于迷道内墙西南侧的机房室顶，排风口位于机房西北侧下部地面位置，符合“上进下出，对角设置”的原则。排风风机为离心式风机，位于房顶外西北角。进风和排风风机通风量均为 3000~4000m3 /h可调，机房容积595.3m3，通风次数达到5.0~6.7次/h。

（4）核医学工作场所防护设施及防护措施

核医学工作场所设置于医技楼（地上四层，地下一层）地上一层，东侧为放射介入科，南侧为放疗中心，西侧为地下车库出入口及医院污水处理站（地下），北侧为医院急诊部，上方为实践技能培训中心，下方为太平间和垃圾用房。医院核医学工作场所分为“控制区”和“监督区”两区管理，SPECT-CT 机房、SPECT-CT 注射后诊区、分装注射室、给药室、PET-MR 机房、PET-MR 注射后候诊区、病人专用卫生间等划为控制区，SPECT-CT和PET-MR操作室、走廊及控制区四周墙外人员可到达的区域为监督区。在注射后候诊区北侧设有病人单独出入口。衰变池位于核医学科西侧，地下设置，地面上均为医院内部绿化。设置4个衰变池和1个排放池，每个衰变池容积为26m3，排放池容积为16m3，衰变池104m3，四个衰变池采用连续式串联自溢流设计。

医院的核医学科SPECT-CT机房西墙体为200mm混凝土+2mm铅板结构，东墙体、南墙体及北墙体为200mm加气块+6mm铅板结构，顶盖为170mm混凝土+2mm铅板，地坪为180mm混凝土+6cm 硫酸钡水泥，设有一个防护门为钢+6mm铅板。分装注射室四周墙体为120mm红砖+16mm铅板结构，顶盖为170mm混凝土+3mm 铅板结构，地坪为180mm混凝土+6cm 硫酸钡水泥结构，防护门为钢+16mm铅板结构。放射性药物置于通风橱内，注射窗为50mmPb（铅+铅玻璃）。核医学科设置独立的排风系统，各工作用房排风口及送风口均设置于顶棚上方，采用专门管道抽吸至楼顶排风。核医学工作场所设有病人专用厕所，下水和衰减池相连通。

（5）Ⅲ类射线装置防护设施及防护措施

CT模拟定位机四周墙体均为240mm实心砖+20mm钡板（折合铅当量4.0mm），地坪为土层，顶棚为150mm混凝土+1mm铅板（折合铅当量2.5mm），观察窗为4mm铅当量，防护门为内衬3mmPb板。

Revolution CT机、Optima CT机四周墙体均为240mm实心砖+20mm钡板（折合铅当量4.0mm），顶棚均为150mm混凝土+2mm铅板（折合铅当量3.5mm），地坪均为120mm砼+800mm土层+250mm混凝土（折合铅当量4.6 mm），观察窗均为4mm铅当量，防护门均为内衬3mmPb板。

Definium 6000单板DR、Definium 6000双板DR四周墙体均为240mm实心砖+20mm钡板（折合铅当量4.0mm），顶棚均为150mm混凝土+2mm铅板（折合铅当量3.5mm），地坪均为120mm砼+800mm土层+250mm混凝土（折合铅当量4.6 mm），观察窗均为4mm铅当量，防护门均为大机房门3.0 mmPb板，小机房门2.0mmPb板。

数字胃肠机四周墙体均为240mm实心砖+20mm钡板（折合铅当量4.0mm），顶棚为150mm混凝土+2mm铅板（折合铅当量3.1mm），地坪为120mm砼+800mm土层+250mm混凝土（折合铅当量4.6 mm），观察窗为4mm铅当量，防护门为大机房门3.0 mmPb板，小机房门2.0mmPb板。

OptimaCT680CT四周墙体均为240mm实心砖+30mm钡板（折合铅当量5.5mm），顶棚为150mm混凝土+2mm铅板（折合铅当量4.0mm），地坪为180mm混凝土+30mm钡砂（折合铅当量3.5mm），观察窗为4mm铅当量，防护门为内衬3mmPb板。

Definium 6000 DR四周墙体均为180mm混凝土+20mm钡板（折合铅当量4.0mm），顶棚为150mm混凝土+1mm铅板（折合铅当量3.0mm），地坪为180mm混凝土+30mm钡砂（折合铅当量3.5mm），观察窗为4mm铅当量，防护门为内衬3mmPb板。

GE Briro XR 575DR四周墙体均为240mm实心砖+30mm钡板（折合铅当量5.5mm），顶棚为150mm混凝土+2mm铅板（折合铅当量3.5mm），地坪为180mm混凝土+30mm钡砂（折合铅当量3.5mm），观察窗为3mm铅当量，防护门为内衬3mmPb板。

口腔CT四周墙体均为150mm龙骨+20mm钡板（折合铅当量2.0mm），顶棚为150mm混凝土（折合铅当量2.0mm），地坪为150mm混凝土（折合铅当量2.0mm），观察窗为2.2mm铅当量，防护门为内衬2.2mmPb板。

数字化口腔微焦点X线机四周墙体均为150mm龙骨+10mm钡板（折合铅当量1.0mm），顶棚为150mm混凝土（折合铅当量2.0mm），地坪为150mm混凝土（折合铅当量2.0mm），观察窗为1.2mm铅当量，防护门为内衬1.2mmPb板。

C型臂、G型臂四周墙体均为150mm混凝土（折合铅当量2.0mm），顶棚均为150mm混凝土+1mm铅板（折合铅当量3.0mm），地坪均为150mm混凝土+10mm钡板（折合铅当量3.0mm），无观察窗，防护门均为内衬2mmPb板。

骨密度仪四周墙体均为180mm混凝土+30mm钡砂（折合铅当量4.0mm），顶棚为150mm混凝土+2mm铅板（折合铅当量4.0mm），地坪为180mm混凝土+30mm钡砂（折合铅当量4.0mm），观察窗为4mm铅当量，防护门为内衬3mmPb板。

钼靶机四周墙体均为180mm混凝土+2mm铅板（折合铅当量3.0mm），顶棚为150mm混凝土+2mm铅板（折合铅当量4.0mm），地坪为180mm混凝土+30mm钡砂（折合铅当量4.0mm），观察窗为4mm铅当量，防护门为内衬3mmPb板。

中C四周墙体为150mm混凝土+30mm钡板（折合铅当量4.0mm），顶棚为150mm混凝土+1mm铅板（折合铅当量3.0mm），地坪为150mm混凝土+30mm钡板（折合铅当量3.5mm），观察窗为3mm铅当量，防护门为内衬3mmPb板。

Ⅲ类射线装置机房（除手术室）安装有玻璃观察窗及对讲系统，机房门外有电离辐射警告标志、放射防护注意事项、醒目的工作状态指示灯，灯箱处设有警示语句且工作状态指示灯和与机房相通的门能有效联动；机房内布局合理，无与设备诊断工作无关的杂物；Ⅲ类射线装置均采用空调通风方式，可保持良好的通风，经管道收集后排放至门诊楼楼顶，门诊楼附近无更高建筑物。

2.医院现有73名辐射工作人员，其中30人取得了山东省放射性同位素与射线装置工作人员辐射安全与防护培训合格证书（其中介入科5人，核医学科7人，急诊科2人，放疗科6人，其他科室10人），且证书在有效期内，剩余人员已列入培训计划；各辐射工作场所均配有铅衣、铅手套等辐射防护用品，配备有3台数字X-γ剂量率仪，6台个人报警仪、2台表面玷污仪。

3.医院制定了《放射性同位素使用登记制度》、《放射源使用登记制度》、《设备检修维护制度》、《岗位职责》、《放射性废物（源）处置方案》、《放射防护安全管理制度》、《放射工作人员职业健康监管管理制度》、《放射工作人员个人剂量管理办法》、《放射工作人员培训制度》、《放射工作场所监测管理办法》、《放射性同位素与射线装置台账管理办法》、《受检者告知制度》、《放射诊断质量保证制度》、《辐射防护安全保卫制度》、《电离辐射危害告知》、《医疗放射性废物及废源处理规定》等。委托有资质的技术服务机构进行了个人剂量监测，并建立了个人剂量档案。

四、验收监测结果

（1）非工作状态，射波刀机房周围环境X-γ辐射剂量率范围为（44.0～99.0）nGy/h，处在该地区天然放射性本底水平范围内；工作状态，射波刀机房周围环境X-γ辐射剂量率范围为（47.0～112.0）nGy/h，满足参考标准《电子加速器放射治疗放射防护要求》（GBZ126-2011）中要求的2.5μSv/h的剂量限值。

（2）IGS530 DSA非工作状态，机房周围环境X-γ辐射剂量率范围为（85.0～104.0）nGy/h，处在该地区天然放射性本底水平范围内；工作状态，机房周围环境X-γ辐射剂量率范围为（85.0～115.0）nGy/h，满足《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）中要求的2.5μSv/h的剂量限值。

（3）介入科 IGS530 DSA非工作状态，机房周围环境X-γ辐射剂量率范围为（82.0～107.0）nGy/h，处在该地区天然放射性本底水平范围内；工作状态，机房周围环境X-γ辐射剂量率范围为（85.0～115.0）nGy/h，满足《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）中要求的2.5μSv/h的剂量限值。

（4）核医学科工作场所（含SPECT机房和PET-MR机房)环境X-γ辐射剂量率范围为（75.0～2275.0）nGy/h，满足《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）中要求的2.5μSv/h的剂量限值。核医学科工作场所监督区β表面污染水平最大检测值为1.287Bq/cm2，满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中监督区的放射性表面污染控制水平4Bq/cm2要求，控制区β表面污染水平最大检测值为7.129Bq/cm2，满足上述标准中控制区放射性表面污染控制水平 40 Bq/cm2的限值要求。

（5）核医学科排放池水中的总α、总β放射性水平分别为0.0220Bq/L和0.246Bq/L，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中总α放射性1Bq/L和总β放射性10Bq/L的排放标准要求。

（6）其他16台Ⅲ类射线装置在非工作状态，机房周围环境X-γ辐射剂量率范围为（56.0～115.0）nGy/h，处在该地区天然放射性本底水平范围内；工作状态，机房周围环境X-γ辐射剂量率范围为（55.0～1885.0）nGy/h，满足《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ130-2013）中要求的2.5μSv/h的剂量限值。

（7）储源库周围环境X-γ辐射剂量率范围为（60.0～186.0）nGy/h，满足环评报告中提出的2.5μSv/h的剂量限值要求。

五、职业人员与公众受照结果

- 医院辐射工作人员个人累积剂量检测结果均未超过《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中规定职业人员20mSv/a的剂量限值，1名辐射工作人员（赵庆和6.62mSv/a）个人累积剂量检测结果高于环评报告中提出的6mSv/a的管理约束限值。经估算公众年有效剂量满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中规定的1mSv/a的剂量限值要求。

- 六、验收结论

项目基本落实了环境影响报告表及其批复中的各项要求，辐射安全与防护措施有效，辐射安全管理制度较齐全，验收监测结果满足有关要求，针对验收监测报告表提出的部分问题已进行了整改和说明，基本符合建设项目竣工环境保护验收条件，项目竣工环境保护验收合格。

- 七、建议

- 1.加强日常运营过程中的现场检测与辐射安全管理。

- 2.进一步规范辐射安全管理档案。

验收工作组

2018年4月3日

附专家组名单签字：