听力诱发电位仪技术参数（供参考）

1.设备用途

主要用于诊断前庭、耳蜗、蜗后听神经等听觉传导通路的病变；

2.整体要求

整机原装进口，主机保修期叁年。

3.性能参数

1 硬件部分

1.1全部软件功能共用同一硬件平台，通过USB连接电脑，通过电脑USB进行取电；

1.2采用体积轻巧、轻便耳声发射和诱发电位一体化纪录盒，无须隔音屏蔽室，无须接地就能工作；

1.3 具备电极接触阻抗检测功能，可以同步在软件界面显示具体阻抗数值；

2 软件部分

2.1 软件开发平台：微软公司.NET集成数据库，包括患者数据与患者日志存储功能，有简易操作的备份功能，兼容最新版Window 10 操作系统软件，并提供最新日期开发的产品软件（开发时间务必在2018年6月份之后完成的软件版本，需要提供证明材料），可提供软件升级服务，软件具备在记录病人数据的同时可对波形曲线进行实时手动标记；

2.2 软件功能需要包含：听性脑干反应系统（ABR）、听性多频稳态脑干反应（ASSR）、40Hz、前庭诱发肌源性电位（包括cVEMP、oVEMP和gVEMP）、诊断型耳声发射系统（DPOAE+TEOAE+SOAE）、纯音测听功能（PTA，包括气导和骨导测试）、耳蜗电图面积比（ECOG AREA RATIO）和自动听性脑干反应（AABR）；

2.3 曲线编辑：手动和自动Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ波标记；A、B曲线分离；对侧曲线显示、曲线加、减处理；峰值-基线计算；峰值-波谷计算，拥有客观监测指标：Fmp、RNL、SNR和权重统计法等；

2.4 具有基于Word灵活的中英文报告格式，医生可根据需要进行任意编辑，并可以预先内置报告模板，直接选择不同报告模块，快速和简易获得病人的检查报告内容；

2.5 听性脑干反应ABR测试项目包括：短声、短纯音、Chirp声、NB  Chirp （250-8000Hz)、耳蜗电图EcochG 、40Hz相关电位、中潜伏期MLR、长潜伏期LLR、P300/MMN、eABR、声场测试功能，刺激率0.1 – 80.1次/秒，0.2秒步进; 刺激水平-10 – 100 dB nHL（20 – 130 dB peSPL），1 dB步进。

2.6 听性稳态脑干反应（ASSR）刺激声为频率特异性Chirp声，测试频率0.5、1、2、4 kHz；刺激强度范围0-120dB HL；带宽± 1/2 倍频程 ；刺激方式拥有耳蜗延迟代偿技术，双耳同时给声，每耳同时测试4个频率，可以独立控制8个刺激声强度，动态提示可选强度范围，独立在8个通道上控制8个刺激声开始/停止，可以在同时监测每个耳朵的每个频率即时的残余噪声水平，调制比率90 Hz 和40 Hz可选。

2.7 前庭诱发肌源性电位需要包括cVEMP和oVEMP，刺激声包括短声、短纯音和Chirp声，短纯音频率500-8000Hz任选，同时务必具有生物反馈技术（Biofeedback），可以实时观察患者的肌肉紧张度，调节测试状态。

2.8 诊断型耳声发射系统（DPOAE+TEOAE+SOAE）测试频率范围500-12000 Hz，100 Hz步进；刺激水平30 – 90 dB SPL ，步进1 dB，分析时间最快10秒，测试时间不限；A/D转换精度：16 bit，3.7 Hz；伪迹排斥系统-30 -30 dB SPL或关闭，显示内容包括探头密合校准、刺激声、刺激强度、DP曲线、SNR、各频率通过标记“√”。

2.9 具备皮层诱发电位（CAEP）测试功能，功能及参数务必要达到如下条件：

2.9.1 CAEP刺激声类型包括：短声、短纯音、Chirp声、NB  Chirp声 、方波等刺激声。

2.9.2 刺激声换能器输出类型包括：TDH39气导耳机、DD45气导耳机、B71骨导耳机、HDA280高频耳机、3A或5A插入式耳机和自由声场系统（Free field），并且均能根据不同换能器自动修正及校准。

2.9.3 刺激声强度单位表达方式有SPL、HL和nHL三种，用户可以根据需要自由切换选择使用。

3.0 支持纯音测听功能，可以进行气导和骨导纯音听阈测试，测试频率范围：250-8000Hz,测试强度范围：0-120dB HL。

4 耳蜗电图面积比（ ECOG AREA RATIO）技术参数要求：刺激声信号至少包括短声Click、短纯音Tone burst、Chirp、窄带NB Chirp等四种或以上可供用户选择，用户只需对所得曲线进行基线Base、总和电位SP和动作电位AP三个点进行标记，机器便会自动计算出幅度比和面积比两个数值，供用户使用。

5 电刺激听性脑干反应（eABR）测试功能技术要求：

5.1 务必能够兼容国内外几大人工耳蜗品牌调机用的刺激器，可以与这些人工耳蜗公司的刺激器直接相连，进行术后的电刺激听性脑干反应（eABR）测试工作，评价术后人工耳蜗的工作状态，交货时务必需要配套提供与四大人工耳蜗公司刺激器相连的连接附件；

配置清单

| 序号 | 货物名称（组成部分） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 电极线 | 套 | 1 |  |
| 3 | 电极片 | 包 | 1 |  |
| 4 | 皮肤清洁膏 | 支 | 1 |  |
| 5 | 导电膏 | 瓶 | 1 |  |
| 6 | OAE探头 | 个 | 1 |  |
| 7 | 耳膜头 | 盒 | 1 |  |
| 8 | 操作手册 | 本 | 1 |  |
| 9 | 便携包 | 个 | 1 |  |
| 10 | 插入式耳机 | 副 | 1 |  |
| 11 | Y线 | 个 | 1 |  |