玻片激光打号机

技术参数

1.★采用非接触式激光标刻技术原理实现对玻片打码，无需墨盒和色带，不需要打印耗材，提供产品说明书证明；

2.自主研发的控制系统软件，全中文界面，简洁实用，可标识各种中西文字、字母、符号、图形及二维码等；

3.无需预热开机即可打标，标识字迹清晰精细，永不褪色和掉色；

4.采用弹匣式上料装置，可以预装后轮替使用；单个弹匣≥150张玻片；

5.▲为满足科室占地需求，产品尺寸≤470*200*388mm（长*宽*高）；（提供彩页或相关证明材料）

6.配备专业的除尘装置，方便更换滤芯，支持快速更换滤芯，一键打开并更换（提供过滤装置的设备内部安装照片)

7.过滤装置滤芯分为四层结构，抗菌层、HEPA层、活性炭纤维、高碘值活性炭，有效拦截杀灭细菌和过滤细小微尘颗粒，对有机气体吸附能力升级，除臭除味效果更好；

8.打标速度：20片/分钟；（打印模板内容包含条码及文字，从激光打印开始至推出玻片到达收集槽的时间）

9.设备具备USB、网络网口、WIFI功能接口；

10.一次性打号成功率≥99.5%；（需提供由获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）或CMA计量认证的机构出具的检验报告证明复印件，并标明对应参数指标）

11.设备操作系统采用LINUX系统，更安全可靠，启动快，稳定性更高。

12.出片方式：采用底部出片，非掉落式出片。可实现先打印玻片位于收集槽最上方位置；

13.▲设备具备≥7英寸触控屏，UI界面简单直观，所有参数和功能的设定都可通过触摸显示屏进行设置和制定，触控屏可佩带医疗手套进行操作；（提供彩页及触屏设置参数的功能视频证明）

14.可打印各种油漆面玻片，漆面不打透，染色后无晕染；

15.打印清晰度高，可确保打印出的二维码能可靠扫描；

16.配备专业扫码器，实现读取包埋盒条码信息后直接打印对应玻片；

17.▲打号机综合管理软件：支持多设备控制，软件能够同时管理科室内多台打号机，包括设备状态读取、设备控制、设备信息；（需提供该功能相关的玻片激光打号机软件著作权以证明其使用合法性以及由获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）或CMA计量认证的机构出具的检验报告证明复印件，并标明对应参数指标）

18.软件可控制打号机暂停、重启、取消、继续打印，打印工作状态实时显示；

19.支持正在打印时再次创建打印任务，并行工作；

20.可自定义打印格式和模板；

21.支持自定义病理号和小号之间的分隔符，支持小号按规律间隔打印和指定号打印；

22.支持字典定义和查询功能；

23.▲具有专用的玻片收集器可自行调节高低，从而应对不同数量打印1-25或1-50张玻片（提供调节收集器不同高度，对应收集玻片的操作视频）

24.▲具备人性化的出片方式，采用底部出片，先打玻片位于收集槽最上位置，便于拿取。同时打印标签朝外，保护打印内容，需提供该出片方式的完整操作视频证明

25.▲该设备配置有专用的病理玻片信息打印管理模块，具备信息管理功能。配置的信息管理软件符合医疗安全、隐私保护的要求，具备二类医疗器械注册。(提供同一制造商病理信息管理软件医疗器械注册证书复印件)

26.▲成品打印质量：（需提供由获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）或CMA计量认证的机构出具的检验报告证明复印件，并标明对应参数指标）

字迹耐腐蚀：打印后经二甲苯浸泡、99.99%乙醇溶液浸泡或耐线性摩擦后依然字符清晰、二维码可识别，打印效果无异状；

字迹耐酒精：无水乙醇浸泡5小时，用纸巾施加2公斤/平方厘米压力摩擦≥100次，摩擦后字符清晰无明显变化；

字迹耐热蜡性：70℃热蜡浸泡5小时，用纸巾用力摩擦≥100次，字符清晰无明显变化；

字迹耐摩擦：用2B铅笔，用力滑动100次，用橡皮擦掉铅笔划痕，字符清晰无明显变化；

字迹附着力：3M胶带拉50次，字符清晰无明显变化。

27.设备保修3年。