技术参数

设备名称：床旁血滤机（CRRT）

用途：用于肾衰竭无尿患者、肝衰竭、心力衰竭、自免疫疾病、利尿剂抵抗的严重水肿患者、中毒患者，进行血液滤过、血浆置换、胆红素吸附等治疗，治疗人群成人/儿童请自行标注
技术参数

   1、操作界面：全中文操作界面，≥8英寸液晶触摸显示屏，具有治疗参数数值及曲线图显示功能

   2、具有以下治疗模式：连续静脉静脉血液滤过、连续静脉静脉血液透析、连续静脉静脉血液滤过透析、缓慢持续超滤、血浆置换、双重血浆置换、血浆吸附、血液灌流，其他治疗模式请自行标注

   3、具有前稀释、后稀释、前后稀释治疗

   4、具有枸橼酸抗凝治疗功能
   5、简易安装泵管，配套全自动快速预充和自检功能，自动回血

   6、具有跨膜压、气泡、漏空、漏血检测报警功能

   7、具有肝素泵

   8、独立的加温控制系统，温度33℃~43℃连续可调

   9、具有注射器脱落监测报警功能

   10、设备端口全部开放，配合医院进行信息传输

   11、具有后备电源，断电后持续工作≥15min

   12、可实现人工肝功能，且可与ECMO连接

   13、血液泵、滤过液泵、置换液泵、透析液泵、肝素泵流速自行标注

   14、动脉压、静脉压、滤过压、跨膜压、滤器前压压力自行标注

   15、*设备质保期≥5年

