## Sheet1
NO. | 设备名称 | 单位 | 数量 | 品牌要求 | 技术参数
1 | 气相液氮罐（配电脑） | 台 | 2 | 进口/国产一线品牌 | 1. 兼容气相和液相两种储存方式 2. 罐体总容量≥460升；冻存管存放支架平台下的液氮量≥55升，可容纳2ml冻存管≥15000支 3采用真空绝热层及径管偏移设计，颈口直径≤32cm，气相储存时箱体内最高温度低于-185℃，确保生物样品长期存储。 4. 液氮静态消耗量≤5L/天 5.两个铂金探头实时探测箱体温度, 精确度为±1.0°C。可及时告知用户箱体内的最高温度和最低温度，具有用户自定义温度报警功能。 6. 采用位于旋转盘底部的压差测量系统测量液位，测量精度≤+/-13mm。 7. 液氮充填管路位于双层真空内。 8. 具有热气体旁路控制功能，降低额外液氮消耗。 9. 液氮填充系统具备双电磁阀控制 10. 具备LCD显示器可实时显示罐体内最高温度，最低温度，液面高度和每天液氮消耗量。控制器具有密码锁定功能，防止无关人员修改参数。 11. 具有一键除雾功能，方便寻找样本。 *12. 配备电脑监控系统，具有两个RS485数据输出接口和远程报警输出接口，可轻松采集和监控罐体运行数据，如温度，液位，液氮消耗量等数据，可设定、修改多个参数，具有自动灌注液氮功能。并可通过RS485接口串联多个储存罐，实现同时控制（非必选，但优先选择）。 13. 切断液氮供应后，可保持内部平均温度低于 -185℃多于7 天，-135 ℃多于21 天，提供检测数据 14.将盖子全部打开的情况下，整个液氮罐的最高温度低于-150℃的时间≥48小时 ，提供检测数据 15.配备满罐数量的不锈钢架，以供放置9×9的冻存盒 16.免费支持实验室信息系统数据接口开发和数据传输，配合信息系统的开发
2 | 超低温冰箱 | 台 | 2 | 进口/国产一线品牌 | 1. 内部容积≥ 398L，10*10冻存盒容量≥ 240 个 2. 压缩机:2台大功率1.5HP工业级高效压缩机 3. 配备温度探头，精确测温控温 4. 标配四扇内门，减少冷气丢失 5. 具有良好的保温性能，室温20℃断电时，空载的情况下从 -80℃ 升温到 -50℃ 的时间≥ 230 分钟 6. 压缩机高效强劲，空载情况下，内外门全开一分钟后关闭，冰箱回温到 -75℃ 的时间不超过 23 分钟 7. 预留外接端口，可连接外部探头或仪器 8. 标配4-20mA, RS-485 以及 dry contacts数据输出端口 9. 全电脑控制和信息显示中心可进行多种状态和参数显示,提供多种报警提示 10.配备满仓数量的不锈钢架，以供放置9×9的5mL的冻存盒